## 挂网
采购需求一览表
针对采购目录中的同一序号耗材，同一供应商（以统一社会信用代码为准）仅限申报一个注册证号对应的产品。如同一序号下提报多个不同注册证产品，视为无效报名，且不接受后续更正或补充。
项目编号 | 分类 | 通用名 | 医保码前10位 | 用途 | 主要技术指标和功能需求
1 | 耗材 | 医用导电膏 | C140704000 | 脑电图监测和睡眠监测连接电极用。 | 导电阻抗产品的电阻应≤100kΩ。pH 为 5.5～9.0。粘接强度≥ 2kg。对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸丙酯的浓度之和应不超过 0.8%。
2 | 耗材 | 鼓膜通风管 | C141714000 | 适用范围为"为渗出性中耳炎提供一个供液体流出的通道和平衡中耳压力，用于预防中耳积液"。 | 通风管假体产品参数：采用铂金催化的AB组分交联体系工艺合成，保证高弹性；进口医用硅基液态橡胶，组织相容性经检测验证，硅橡胶表面具有甲基基团（-CH3），具有疏水性，耳道内环境对比明显；各产品参数T型管：T型设计，可固定在鼓膜上，长管身，采用硅橡胶材质，可适配耳用叉，方便临床植入索环T型采用内外双翼设计。
3 | 耗材 | 高压球囊导管套件 | C020619002 | 适用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉、锁骨下动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术（PTA）,并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。球囊长度不超过120mm球囊扩张导管适用于治疗胆管狭窄。 | 额定爆破压（RBP）≥18atm，球囊直径范围覆盖3mm至12mm，球囊长度范围覆盖20mm至150mm；球囊导管表面需具备显影标记。
4 | 耗材 | 皮肤组织活检器 | C010602007 | 适用于皮肤病变组织取样。 | 钻头，手柄，有效切割深度可取表皮，真皮，浅皮下组织
5 | 耗材 | 亲水涂层导丝 | C020706003 | 导丝用于介入诊断及治疗中引导导管插入血管并定位。 | 亲水涂层导丝，产品由内芯和外层组成。内芯由镍钛合金制成，外层由含显影材料的聚合物制成，具备X射线可视性。长度150cm和260cm，直径0.035英寸，头端弯曲呈J型。
6 | 耗材 | 一次性使用宫腔通液造影管 | C010613004 | 用于将造影剂注入宫腔进行通液造影时一次性使用。 | 产品为一次性使用宫腔通液造影管路。产品结构组成应包含但不限于连接接头（如圆锥接头、三通接头等）、导管（如软管、通液管等）、穿刺部件（如瓶塞穿刺器）及过滤部件（如空气过滤器）等。
7 | 耗材 | 一次性球囊子宫支架 | C141708004 | 宫腔止血，防止宫腔粘连。 | 适合不同形态的子宫，产品附推送杆，不扩宫和不借助工具就能完成放置，材质柔软对子宫内膜顺应性良好
8 | 耗材 | 一次性冲洗吸引器及引流导管 | C141711010 | 用于我科新技术单侧双通道脊柱内镜（UBE）的镜下冲洗及镜下水环境压力控制。 | 设备支持便携式操作，内置电池，满电状态下连续工作时间≥3小时。设备正常运行时，距离设备表面1米处的声压级噪声≤55 dB(A)。配套耗材应为一次性使用无菌包装，至少包含液流控制器、吸引管、冲洗管及符合GB/T 1962标准的鲁尔连接件。设备具备连续可调的流速控制功能，最大液流输出速度≥7 mL/s。
9 | 耗材 | 脱钙人牙基质材料 | C034702109 | 主要在骨科用于骨组织修复治疗。 | 产品为同种异体骨修复材料，经脱脂、脱钙、病毒核酸灭活等工艺加工制成，采用高压蒸汽灭菌。孔隙率：65%～90%，具备多孔贯通结构，装量：≥0.60g/包装单元；装量偏差：-10%~+20%。
10 | 耗材 | 营养琼脂培养基 | 无 | 用于全院临床科室空气培养及医院感染环境卫生学监测（沉降菌检测）。 | 规格：φ90mm一次性营养琼脂平皿，琼脂厚度≥3mm，每皿装量15～20mL。 pH值：灭菌后7.2±0.2。 微生物限度：35～37℃培养18～24h，污染菌生长平板数≤5%。 生长率：以大肠埃希菌ATCC25922等标准菌株验证，PR值应符合药典及YY/T 0577-2005要求，生长良好。 适用标准：产品须符合《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）对空气沉降菌监测用营养琼脂平皿的要求。
11 | 耗材 | 葡萄糖酸氯己定皮肤消毒液 | 无 | 适用于完整皮肤的消毒，可注明适用于手术前、注射前、采血前的皮肤准备。 | 1. 有效成分及含量：葡萄糖酸氯己定含量应为 1.8% ~ 2.2% (w/w或w/v)，目标值 2%。乙醇含量：应为 63% ~ 77% (v/v或w/w) 2.杀灭微生物类别：需明确可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌。作用时间：可注明在 1分钟以内 能达到消毒合格要求。使用方式与包装瓶口设计：倾倒方便，防污染。3.规格要求：通常需覆盖临床常用规格，如60ml、500ml 。
12 | 耗材 | 预装单件式人工晶状体 | C080101151 | 白内障手术的人工晶状体植入，提供视觉屈光度数。 | *非球面、单片式；预装式
13 | 耗材 | 预装式人工晶状体 | C080101151 | 白内障手术的人工晶状体植入，提供视觉屈光度数。 | *非球面、三片式；预装式
14 | 耗材 | 预装非球面后房人工晶状体 | C080101151 | 白内障手术的人工晶状体植入，提供视觉屈光度数，适用于高度近视、大囊袋患者。 | *非球面、板式；
15 | 耗材 | 预装人工晶状体 | C080101151 | 白内障手术的人工晶状体植入，提供视觉屈光度数，并改善中距离视力。 | *中距离视力改善，*非球面、单片式；预装式
16 | 耗材 | 导丝 | C010305003 | 用于泌尿系统腔内镜手术，如输尿管输尿管镜碎石取石等相关手术。 | 导丝型号最大外径0.81mm（0.032英寸）至0.89mm（0.035英寸），有效长度150cm，直头或弯头。
17 | 耗材 | 结石回收篮 | C010304999 | 用于泌尿系统腔内镜手术，用于内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物，如输尿管输尿管镜碎石取石等相关手术。 | 1.9Fr，长120cm
18 | 耗材 | 一次性使用输尿管导引鞘 | C010311015 | 用于泌尿系统腔内镜手术，如输尿管输尿管镜碎石取石等相关手术，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道。 | 鞘管内径10Fr至12Fr，外径12Fr至14Fr，有效长度35cm至45cm。
19 | 耗材 | 输尿管导管 | C010306004 | 用于泌尿外科手术时逆行插入输尿管中，向输尿管和肾盂注射造影剂，引流尿液，轻微扩张输尿管保证导丝或输尿管支架顺利置入。 | 5Fr，70cm
20 | 耗材 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | C010318004 | 用于泌尿系统腔内镜手术，如输尿管输尿管镜碎石取石等相关手术，对输尿管、肾盂进行观察、诊断或治疗。 | 外径7.5Fr，工作长度670mm，上下弯曲≥275°，工作通道可通行200um激光光纤及取石网篮
21 | 耗材 | 远桡止血器 | C020712073 | 远端桡动脉导管插管术后压迫止血。适用于心脏介入领域，无论是冠状动脉造影、冠状动脉支架植入术，还是心脏电生理检查与射频消融术等。 | 1．产品设计应贴合手背鼻烟窝（解剖学鼻烟壶）域，备防滑移结构，适配远端动脉穿刺部位的体表轮廓，确保压迫点位置固定。2．产品分左手、右手独立型号设计。3．气囊区域全程可视，无需拆卸即可持续观察穿刺点渗血、血肿情况。4．气囊最大充盈容积≥12mL。
22 | 耗材 | PTCA球囊扩张导管 | C020205002 | 适用于冠脉支架的后扩张及较硬斑块的高压扩张。 | 适用于冠脉支架的后扩张及较硬斑块的高压扩张，球囊包含亲水涂层，并具备防止球囊滑脱的设计。
23 | 耗材 | PTCA球囊扩张导管 | C020205002 | 适用于冠脉狭窄病变的预扩张。 | 球囊表面具有降低摩擦阻力的处理工艺；球囊具备防止在病变处轴向移位的设计结构；球囊导管的外径尺寸应满足临床经皮冠状动脉介入治疗中对吻扩张的操作需求。
24 | 耗材 | 冠脉药物涂层球囊 | C020205002 | 用于冠状动脉支架内再狭窄的治疗；用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。 | 产品由药物涂层和球囊导管组成，球囊导管的外表面清洁无杂质，头端平滑过渡并具备便于推送的锥形设计，具备X射线下显影定位功能，有效长度≥135cm。额定爆破压：≥16atm。球囊导管为非水合行性导管。
25 | 耗材 | 血管缝闭合装置 | C020712073 | 适用于介入术后股总动脉或股总静脉的缝合。 | 缝合闭合装置由缝线修结构及组成整器和圈套推结器组成。缝线材料为聚丙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
26 | 耗材 | 血流导向密网支架 | C020519001 | 脑动脉瘤栓塞手术。 | 密网支架由微丝编织制成自膨胀密网筒体，具备1、输送系统：配备输送系统（含推送导丝或兼容微导管输送）；输送系统远端具备防损伤设计，适配临床常规介入操作。 2、释放功能：支架在释放过程中支持回收及重新定位释放功能。支架性能参数：金属覆盖率、孔隙率及网孔尺寸需符合临床血流导向需求。 支架材质要求：支架材料应为医用级生物相容性材料，具备良好的径向支撑力及血管顺应性。支架顺应性/贴壁性：支架具备良好的柔顺性，能够适应颅内迂曲血管解剖形态，释放后能良好贴壁。规格与尺寸：直径范围覆盖 2.5 mm 至 5.0 mm，长度范围覆盖 10 mm 至 35 mm，需提供不少于5种不同的直径规格和不少于5种不同的长度规格供临床选择。
27 | 耗材 | 可解脱弹簧圈 | C020516065 | 脑动脉瘤栓塞手术。 | 弹簧圈材质为铂金或钨合金，表面可带有促进血栓形成的涂层或纤维。解脱方式为机械解脱或电解脱。使用方式为无菌、一次性使用。磁共振条件兼容。性能参数：弹簧圈直径范围覆盖 1.5-25 mm，植入长度范围覆盖 1-50 cm，填塞体积范围覆盖 0.6-55 mm³。
28 | 耗材 | 可塑形微导管 | C020507004 | 脑动脉瘤栓塞手术。 | 产品为刚度可变的单腔导管，主要由导管座、应力缓冲管、导管管身（含外层、金属支撑编织层及内衬）和远端显影标记组成，表面具有亲水润滑涂层。包装内配有塑形辅助工具。
29 | 耗材 | 颅内支架系统 | C020501001 | 颅内脑大动脉动脉瘤辅助栓塞手术。 | 支架近端和远端设有不透X线的显影标记，用于术中释放定位；支架类型为自膨式金属支架，适用于颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术中的辅助支撑；支架网孔设计允许在释放后通过网孔再次送入微导管进行后续操作；提供适用于脑血管的多种规格尺寸，支架直径覆盖范围应包含2.0mm至5.0mm，长度覆盖范围应包含10mm至40mm（具体尺寸范围可根据医院实际临床需求调整）。
30 | 耗材 | 颅内支架系统 | C020501001 | 颅内脑小动脉动脉瘤辅助栓塞手术。 | 支架近端和远端设有不透X线的显影标记，用于术中释放定位；支架类型为自膨式金属支架，支架网孔设计允许在释放后通过网孔再次送入微导管进行后续操作；提供适用于脑血管的多种规格尺寸，支架直径覆盖范围应包含2.0mm至5.0mm，长度覆盖范围应包含10mm至40mm（具体尺寸范围可根据医院实际临床需求调整）。
31 | 耗材 | 漂浮微导管 | C020507004 | 脑血管畸形栓塞手术。 | 单腔微导管，包装内带有蒸汽塑形针。微导管管体采用医用高分子聚合物材料制成，内衬采用聚四氟乙烯（PTFE）等低摩擦系数材料。塑形针采用医用不锈钢材料制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
32 | 耗材 | 液态栓塞系统 | C020517065 | 脑血管畸形栓塞手术。 | 非粘附性液态栓塞剂。产品由栓塞聚合物、显影剂和配套溶剂组成，具备在X射线下可视化的能力。该产品配有耐溶剂的专用注射器。
33 | 耗材 | 微导管 | C020507004 | 用于颅内宽颈小动脉瘤支架辅助栓塞手术。 | 单腔型导管。
34 | 耗材 | 微导管 | C020507004 | 用于颅内大动脉宽颈动脉瘤支架辅助栓塞手术。 | 单腔型微导管，管身具有金属或高分子材料补强结构，外表面具有亲水涂层。导管远端具有显影标记。
35 | 耗材 | 导丝 | C020512003 | 颅内脑动脉瘤辅助栓塞手术。 | 导丝由芯丝、铂结构及组成金线圈、镍钛合金管组成，导丝远端表面涂有亲水涂层。产品用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内其他介入器械。
36 | 耗材 | 药物涂层颅内球囊扩张导管 | C020508004 | 颅内大血管重度狭窄球囊扩张手术。 | 为快速交换型球囊扩张导管。
37 | 试剂 | 精子染色液 | 无 | 用于男性精液标本中精子形态学染色，分析识别精子畸形率。 | 配套染色试剂能够满足本项目对应检测项目的染色需求； 试剂储存条件符合常规实验室环境要求，有效期不低于12个月。
38 | 试剂 | 尿核基质蛋白22（NMP22)检测 | 无 | 用于体外定性检测具有膀胱癌风险因子或膀胱癌症状或者膀胱癌病史的病人尿液中的核分裂器蛋白（NuMA)。 | 试剂盒采用独立密封包装；每个独立包装内含有样本滴加器具、干燥剂和检测板。检测板应具备质控功能（如质控线或等效设计）。
39 | 试剂 | 细胞计数板 | 无 | 用于男性精液标本浓度活力检测。 | 精子计数板深度10μm；基层进行无毒预处理。
40 | 试剂 | 清洗液 | 无 | 用来清洗仪器。 | 1.配套试剂能够满足清洗仪器需求2.试剂储存条件符合常规实验室环境要求，有效期不低于12个月
41 | 试剂 | β2-微球蛋白测定试剂盒 | 无 | 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液样本中β2-微球蛋白(β2-MG)的含量。 | 一、总体技术要求， 配套性：试剂须适用于采购人现有全自动生化分析仪（设备品牌：沃文特，型号：CA2000）。投标时须提供试剂与该设备的适配性验证报告或兼容性声明，二、试剂性能指标（关键参数）1. 校准品数量≥2个浓度水平。2. 线性范围：线性范围宽。3. 准确度：与有证参考物质比对，相关系数r≥0.95，相对偏倚≤±10%。投标时须提供以下任一证明材料：①注册检验报告中准确度相关内容；②CNAS认可实验室出具的性能验证报告；③近一年国家级或省级室间质评（EQA）证书且结果合格。4. 精密度：批间精密度不超过允许总误差的1/3，批内精密度不超过允许总误差的1/4.
42 | 试剂 | 尿微量白蛋白测定试剂盒 | 无 | 用于体外定量测定人尿液样本中微量白蛋白(MALB)的含量。 | 一、总体技术要求 配套性：试剂须适用于采购人现有全自动生化分析仪（设备品牌：沃文特，型号：CA2000）。投标时须提供试剂与该设备的适配性验证报告或兼容性声明。二、试剂性能指标（关键参数）1. 校准品数量≥2个浓度水平。2. 线性范围：线性范围宽，满足临床诊疗需求。3. 准确度：与有证参考物质比对，相关系数r≥0.95，相对偏倚≤±10%。投标时须提供以下任一证明材料：①注册检验报告中准确度相关内容；②CNAS认可实验室出具的性能验证报告；③近一年国家级或省级室间质评（EQA）证书且结果合格。4. 精密度：批间精密度不超过允许总误差的1/3，批内精密度不超过允许总误差的1/4.
43 | 试剂 | 肌酐测定试剂盒 | 无 | 用于体外定量测定人血清或尿液中的肌酐含量。 | 一、总体技术要求配套性：试剂须适用于采购人现有全自动生化分析仪（设备品牌：沃文特，型号：CA2000）。投标时须提供试剂与该设备的适配性验证报告或兼容性声明。二、试剂性能指标（关键参数）1. 校准品数量≥2个浓度水平。2. 线性范围：线性范围宽，满足临床诊疗需求。3. 准确度：与有证参考物质比对，相关系数r≥0.95，相对偏倚≤±10%。投标时须提供以下任一证明材料：①注册检验报告中准确度相关内容；②CNAS认可实验室出具的性能验证报告；③近一年国家级或省级室间质评（EQA）证书且结果合格。4. 精密度：批内CV（尿液肌酐）≤6 %，批内CV（血液肌酐）≤4%。
44 | 试剂 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒 | 无 | 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液样本中视黄醇结合蛋白(RBP)的含量。 | 一、总体技术要求，配套性：试剂须适用于采购人现有全自动生化分析仪（设备品牌：沃文特，型号：CA2000）。投标时须提供试剂与该设备的适配性验证报告或兼容性声明，。二、试剂性能指标（关键参数）1. 校准品数量≥2个浓度水平。2. 线性范围：线性范围宽，满足临床诊疗需求。3. 准确度：与有证参考物质比对，相关系数r≥0.95，相对偏倚≤±10%。投标时须提供以下任一证明材料：①注册检验报告中准确度相关内容；②CNAS认可实验室出具的性能验证报告；③近一年国家级或省级室间质评（EQA）证书且结果合格。4. 精密度：批间精密度不超过允许总误差的1/3，批内精密度不超过允许总误差的1/4.
45 | 试剂 | 输血室内质控品 | 无 | 每天为临床病人配发血前需要做室内质控确保输血安全。 | 可以作为待测样本进行室内质控，对ABO/RhD血型正、反定型试验和抗体筛查试验进行室内质控。
46 | 试剂 | CD14检测试剂（流式细胞仪法） | 无 | CD14检测试剂盒（流式细胞仪法）用于血小板-白细胞聚集体检测，该项目可用于血小板活化与白细胞的相互作用分析，对血栓性疾病、动脉粥样硬化等心脑血管疾病进行辅助诊断与疗效监测，以及急慢性冠脉综合征介入治疗的预后评估等，也可作为炎症相关疾病的潜在生物标志物。 | 一、储存条件及有效期，未开封试剂：在产品说明书规定的储存条件下，有效期不少于12个月二、核心技术性能指标本项目所有性能指标评价，严格遵循YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》及《流式细胞仪配套用检测试剂（第一、二类）注册审查指导原则》通用标准执行。（一）批内精密度同一批次试剂对同一临床样本进行多次重复检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%；低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，检测重复性良好。（二）批间精密度不同批次试剂对同一临床样本进行平行检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%，低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，不同批次试剂性能稳定、一致性良好，无明显批次差异。（三）抗干扰能力产品具备良好的分析特异性，无明显非特异性交叉反应；可耐受临床常见溶血、脂血、黄疸等样本干扰，常规干扰物质不会对检测结果造成显著影响。
47 | 试剂 | CD41检测试剂盒（流式细胞仪法） | 无 | CD41检测试剂盒（流式细胞仪法）用于血小板膜糖蛋白检测，该项目可用于血小板无力症，对诊断血小板无力症等血小板功能缺陷疾病有重要价值，可用于获得性血小板功能障碍相关疾病，也可用于急性白血病早期膜糖蛋白表达水平下降相关监测。 | 一、储存条件及有效期1. 未开封试剂：在产品说明书规定的储存条件下，有效期不少于12个月，确保试剂长期储存稳定性，满足科室备货及日常周转需求。二、核心技术性能指标本项目所有性能指标评价，严格遵循YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》及《流式细胞仪配套用检测试剂（第一、二类）注册审查指导原则》通用标准执行。（一）批内精密度同一批次试剂对同一临床样本进行多次重复检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%；低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，检测重复性良好。（二）批间精密度不同批次试剂对同一临床样本进行平行检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%，低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，不同批次试剂性能稳定、一致性良好，无明显批次差异。（三）抗干扰能力产品具备良好的分析特异性，无明显非特异性交叉反应；可耐受临床常见溶血、脂血、黄疸等样本干扰，常规干扰物质不会对检测结果造成显著影响。
48 | 试剂 | CD42a检测试剂（流式细胞仪法） | 无 | CD42a检测试剂盒（流式细胞仪法）用于血小板膜糖蛋白检测，该项目可用于巨大血小板综合征（BSS），对诊断巨大血小板综合征等血小板功能缺陷疾病有重要价值，可用于获得性血小板功能障碍相关疾病，也可用于急性白血病早期膜糖蛋白表达水平下降相关监测。 | 一、储存条件及有效期1. 未开封试剂：在产品说明书规定的储存条件下，有效期不少于12个月，确保试剂长期储存稳定性，满足科室备货及日常周转需求。二、核心技术性能指标本项目所有性能指标评价，严格遵循YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》及《流式细胞仪配套用检测试剂（第一、二类）注册审查指导原则》通用标准执行。（一）批内精密度同一批次试剂对同一临床样本进行多次重复检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%；低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，检测重复性良好。（二）批间精密度不同批次试剂对同一临床样本进行平行检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%，低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，不同批次试剂性能稳定、一致性良好，无明显批次差异。（三）抗干扰能力产品具备良好的分析特异性，无明显非特异性交叉反应；可耐受临床常见溶血、脂血、黄疸等样本干扰，常规干扰物质不会对检测结果造成显著影响，保障临床各类样本检测准确性。
49 | 试剂 | CD42b检测试剂（流式细胞仪法） | 无 | CD42b检测试剂盒（流式细胞仪法）用于血小板膜糖蛋白检测，该项目可用于巨大血小板综合征（BSS），对诊断巨大血小板综合征等血小板功能缺陷疾病有重要价值，可用于获得性血小板功能障碍相关疾病，也可用于急性白血病早期膜糖蛋白表达水平下降相关监测。 | 一、储存条件及有效期1. 未开封试剂：在产品说明书规定的储存条件下，有效期不少于12个月，确保试剂长期储存稳定性，满足科室备货及日常周转需求。二、核心技术性能指标本项目所有性能指标评价，严格遵循YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》及《流式细胞仪配套用检测试剂（第一、二类）注册审查指导原则》通用标准执行。（一）批内精密度同一批次试剂对同一临床样本进行多次重复检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%；低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，检测重复性良好。（二）批间精密度不同批次试剂对同一临床样本进行平行检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%，低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，不同批次试剂性能稳定、一致性良好，无明显批次差异。（三）抗干扰能力产品具备良好的分析特异性，无明显非特异性交叉反应；可耐受临床常见溶血、脂血、黄疸等样本干扰，常规干扰物质不会对检测结果造成显著影响。
50 | 试剂 | CD45检测试剂（流式细胞仪法） | 无 | CD45检测试剂盒（流式细胞仪法）用于血小板-白细胞聚集体检测，该项目可用于血小板活化与白细胞的相互作用分析，对血栓性疾病、动脉粥样硬化等心脑血管疾病进行辅助诊断与疗效监测，以及急慢性冠脉综合征介入治疗的预后评估等，也可作为炎症相关疾病的潜在生物标志物。 | 一、储存条件及有效期1. 未开封试剂：在产品说明书规定的储存条件下，有效期不少于12个月，确保试剂长期储存稳定性，满足科室备货及日常周转需求。二、核心技术性能指标本项目所有性能指标评价，严格遵循YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》及《流式细胞仪配套用检测试剂（第一、二类）注册审查指导原则》通用标准执行。（一）批内精密度同一批次试剂对同一临床样本进行多次重复检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%；低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，检测重复性良好。（二）批间精密度不同批次试剂对同一临床样本进行平行检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%，低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，不同批次试剂性能稳定、一致性良好，无明显批次差异。（三）抗干扰能力产品具备良好的分析特异性，无明显非特异性交叉反应；可耐受临床常见溶血、脂血、黄疸等样本干扰，常规干扰物质不会对检测结果造成显著影响。
51 | 试剂 | CD61检测试剂（流式细胞仪法 ) | 无 | CD61检测试剂盒（流式细胞仪法）用于血小板-白细胞聚集体检测，该项目可用于血小板活化与白细胞的相互作用分析，对血栓性疾病、动脉粥样硬化等心脑血管疾病进行辅助诊断与疗效监测，以及急慢性冠脉综合征介入治疗的预后评估等，也可作为炎症相关疾病的潜在生物标志物。 | 一、储存条件及有效期1. 未开封试剂：在产品说明书规定的储存条件下，有效期不少于12个月，确保试剂长期储存稳定性，满足科室备货及日常周转需求。二、核心技术性能指标本项目所有性能指标评价，严格遵循YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》及《流式细胞仪配套用检测试剂（第一、二类）注册审查指导原则》通用标准执行。（一）批内精密度同一批次试剂对同一临床样本进行多次重复检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%；低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，检测重复性良好。（二）批间精密度不同批次试剂对同一临床样本进行平行检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%，低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，不同批次试剂性能稳定、一致性良好，无明显批次差异。（三）抗干扰能力产品具备良好的分析特异性，无明显非特异性交叉反应；可耐受临床常见溶血、脂血、黄疸等样本干扰，常规干扰物质不会对检测结果造成显著影响。
52 | 试剂 | CD61检测试剂（流式细胞仪法) | 无 | CD61检测试剂盒（流式细胞仪法）用于血小板膜糖蛋白检测，该项目可用于血小板无力症，对诊断血小板无力症等血小板功能缺陷疾病有重要价值，可用于获得性血小板功能障碍相关疾病，也可用于急性白血病早期膜糖蛋白表达水平下降相关监测。 | 一、储存条件及有效期1. 未开封试剂：在产品说明书规定的储存条件下，有效期不少于12个月，确保试剂长期储存稳定性，满足科室备货及日常周转需求。二、核心技术性能指标本项目所有性能指标评价，严格遵循YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》及《流式细胞仪配套用检测试剂（第一、二类）注册审查指导原则》通用标准执行。（一）批内精密度同一批次试剂对同一临床样本进行多次重复检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%；低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，检测重复性良好。（二）批间精密度不同批次试剂对同一临床样本进行平行检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%，低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，不同批次试剂性能稳定、一致性良好，无明显批次差异。（三）抗干扰能力产品具备良好的分析特异性，无明显非特异性交叉反应；可耐受临床常见溶血、脂血、黄疸等样本干扰，常规干扰物质不会对检测结果造成显著影响。
53 | 试剂 | CD62p检测试剂（流式细胞仪法 ) | 无 | CD62p检测试剂盒（流式细胞仪法）用于血小板活化功能检测，CD62p作为血小板活化标志物，可用于血栓前状态及血栓性疾病的诊断、缺血性心血管病、卒中等疾病的预后判断和治疗检测，以及动脉粥样硬化、糖尿病、高血压、高脂血症、动脉高粘滞血症等并发心脑血管疾病的监测。同时也可用于临床抗血小板治疗的动态监测，辅助指导抗板药物的治疗。 | 一、储存条件及有效期1. 未开封试剂：在产品说明书规定的储存条件下，有效期不少于12个月，确保试剂长期储存稳定性，满足科室备货及日常周转需求。二、核心技术性能指标本项目所有性能指标评价，严格遵循YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》及《流式细胞仪配套用检测试剂（第一、二类）注册审查指导原则》通用标准执行。（一）批内精密度同一批次试剂对同一临床样本进行多次重复检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%；低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，检测重复性良好。（二）批间精密度不同批次试剂对同一临床样本进行平行检测，阳性细胞相对计数结果变异系数（CV）≤10%，低阳性比例样本可按照产品注册核准标准适当放宽，不同批次试剂性能稳定、一致性良好，无明显批次差异。（三）抗干扰能力产品具备良好的分析特异性，无明显非特异性交叉反应；可耐受临床常见溶血、脂血、黄疸等样本干扰，常规干扰物质不会对检测结果造成显著影响。
54 | 试剂 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG质控品 | 无 | 本质控品与MPO IgG试剂盒配套使用，用于抗髓过氧化物酶抗体IgG（MPO IgG）项目检测时的室内质量控制。 | 技术参数：1、用于抗髓过氧化物酶抗体 IgG（MPO IgG）检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。2、质控品在 2~8℃环境下保存，复溶后，在 20~25℃条件下保存，可稳定保存7 天，在 2~8℃条件下保存，可稳定保存30 天。3、适配现有化学发光免疫分析仪（设备名称：自动化学发光酶免分析仪，型号：iFLASH 3000-G），投标人须提供与现有设备完全兼容的承诺函及原厂出具的兼容性证明（或开放通道验证报告），确保质控品可在现有设备上正常使用且不影响检测结果准确性。
55 | 试剂 | 抗蛋白酶3抗体IgG质控品 | 无 | 本质控品与PR3 IgG试剂盒配套使用，用于抗蛋白酶3抗体IgG（PR3 IgG）项目检测时的室内质量控制。 | 技术参数：1、用于抗蛋白酶 3 抗体 IgG（PR3 IgG）检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。2、质控品在 2~8℃环境下保存，复溶后，在 20~25℃条件下保存，可稳定保存7 天，在 2~8℃条件下保存，可稳定保存30 天。3、适配现有化学发光免疫分析仪（设备名称：自动化学发光酶免分析仪，型号：iFLASH 3000-G），投标人须提供与现有设备完全兼容的承诺函及原厂出具的兼容性证明（或开放通道验证报告），确保质控品可在现有设备上正常使用且不影响检测结果准确性。
56 | 试剂 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 无 | 1. 用于检测人血清/血浆中的梅毒螺旋体特异性抗体，作为梅毒感染的确证试验。2. 辅助临床诊断梅毒各期感染：一期梅毒、二期梅毒、潜伏梅毒、晚期三期梅毒；梅毒螺旋体侵入机体后产生特异性抗体，凝集法敏感性、特异性高。3. 鉴别筛查试验结果：当梅毒初筛试验（化学发光法、RPR、TRUST）结果阳性或可疑时，用本试剂盒做确证，排除生物学假阳性（自身免疫病、老年、妊娠等带来的假阳性）。 | 2〜10℃保存，有效期≥12个月；2.产品如为冻干试剂，复溶后2~10℃需至少保存7天；3.试剂盒内各配套组分开瓶后在2〜10℃条件下的稳定保存时间应能覆盖其标示有效期。4.阳性符合率为100%，阴性符合率为100%，总符合率为100%。
57 | 试剂 | FH抗体试剂（免疫组织化学） | 无 | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。对小细胞肺癌分子亚型分型、胃肠道簇细胞癌诊断及神经内分泌肿瘤鉴别诊断具有重要临床价值。 | 抗体性质：单克隆抗体；适用平台：全自动免疫组化染色仪及手工免疫组化均可剂型：浓缩液或即用型（按产品规格）；
58 | 试剂 | POU2F3抗体试剂（免疫组织化学法） | 无 | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。 | ①试剂类型：POU2F3抗体试剂（免疫组织化学法），免疫组化一抗（体外诊断试剂）；②抗体性质：单克隆抗体（鼠/兔抗人，克隆号按实际产品补充）；③阳性定位：细胞核；④适用平台：全自动免疫组化染色仪及手工免疫组化均可；⑤剂型：浓缩液或即用型（按产品规格）；⑥*储存条件：2~8℃避光保存，有效期≥12个月。
59 | 试剂 | NTRK基因融合检测试剂（可逆末端终止测序法） | 无 | 用于体外定性检测实体瘤患者福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织样本中NTRK1、NTRK2、NTRK3基因融合变异，为NTRK抑制剂（恩曲替尼、瑞普替尼、安瑞曲替尼等）的临床用药选择提供依据，并辅助分泌性癌等形态学疑难病例的分子诊断。 | 1.可同时检测NTRK1、NTRK2、NTRK3三个基因的融合变异。2.可覆盖尽可能多的癌种，至少覆盖1种。3.采用高通量测序（NGS）法。4.最低检测限：融合变异频率≤2%（样本肿瘤细胞含量≥20%时）。单次检测灵敏度与特异度：与参考方法比较，阳性符合率≥95%、阴性符合率≥95%。重复性：同一样本重复检测3次，结果一致性100%。须含阳性对照品与阴性对照品，满足每批次质控要求。
60 | 试剂 | 硫堇染色液 | 无 | 本试剂用于人体组织及细胞样本细胞核 DNA 特异性染色，可特异性结合细胞核 DNA 醛基，使细胞核呈现稳定蓝紫色显色，主要用于细胞 DNA 倍体定量分析、细胞形态观察及良恶性病变筛查，为病理诊断提供可靠依据。 | 1. 主要用途：用于人体组织样本、细胞样本中细胞核 DNA 的染色。2. 适配仪器：适配全自动染色机及制片染色一体机等多种染色途径。3. 可满足科室内全自动细胞肿瘤筛查分析系统、全自动多光谱细胞图像分析系统、细胞图像分析系统、全自动数字扫描分析系统等进行扫描生成数字图片及 DNA 倍体分析诊断。
61 | 试剂 | 人类BRAF基因V600E突变检测试剂盒 | 无 | 该产品用于体外定性检测人类石蜡包埋组织样本的DNA提取物中的BRAF V600E突变。 | 1.第三类体外诊断试剂医疗器械注册证；2.采用实时荧光PCR（核酸扩增）技术；3.适配开放式实时荧光定量PCR仪；4.注册证及说明书载明适用范围须包含石蜡包埋组织样本，覆盖一至多种肿瘤（至少含甲状腺癌）；5.用于体外定性检测人石蜡包埋组织（FFPE）样本中BRAF基因V600E突变；6.突变检出下限（LOD）≤ 5% 突变丰度，精密度：重复性CV ≤ 5%，中间精密度CV ≤ 10%；批内、批间符合率 ≥ 95%，特异性：对BRAF野生型及V600K、V600R等其他突变无假阳性交叉；对FFPE常见干扰物（血红蛋白、甲醛残留、乙醇）具耐受性。7.-20℃±2℃避光储存，有效期 ≥ 12个月。